| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | Thermo 1374型 | 2 | 1、生物安全等级：美国生物安全协会NSF49 II级 TypeA2型，30%外排，70%循环。 2、微电脑控制系统面板，以显示当前时间、风速、定时器及错误报告等信息；即时监控安全柜运行状况。 * 3、双风机联锁设计（一个风机控制外排气流，另一个控制循环气流），无碳刷直流电机驱动，独立控制水平风速和垂直风速，无需使用节气阀，不需做定期的维护调节，增加安全性。 * 4、直流电机驱动，无需电压补偿器，非常适合中国电压的波动，噪音低，振动极小。 5、采用新型风压式测速仪，主动气流控制系统，自动调节进出风量及层流速度，不受滤器饱和或器件老化影响。 6、主动气流调控模式，自主调控系统实时检测气压波动并调节电机功率；双直流风机独立控制下降气流和排气气流，保障安全柜处于持续的稳定工作气流环境中。 7、具有前窗清洗位置设计，无需将头和身体探入安全柜内操作。 8、工作腔体由整块U型钢板制成，圆角设计，无焊缝，表面采用聚酯涂层的舒眼设计，不反光，防UV，腐蚀剂和消毒剂的腐蚀。四周采用负压设计、零泄漏，安全柜主体与支架为分体式结构，支架高度可调. 9、10度倾角设计的前窗玻璃采用双层贴膜的高强度安全防爆防紫外线玻璃，前窗开口位置采取双探头监测，确保正常风速和人员安全。 * 10、UV灯可定时，范围从30分钟到24小时，延长使用寿命。 11、进气/排气高效HEPA过滤器，针对0.3um颗粒，过滤效率高于99.99%；对于最容易穿透的微粒（MPPS）过滤效率高于99.995% * 11、具有低速安全节能模式，当前窗完全关闭时，智能速度控制系统自动将速度调节到30%，维护安全柜内的洁净气流环境、持续保护您的实验样品，同时延长HEPA过滤器的使用寿命。 12、通风系统排气量：582m2/h *13、工作区照明度（Lux）：≥1290 14、噪声（dB）： ≤ 65（NSF标准）/ ≤55（EN标准） 15、防溅电源插座：两个，左右各一个 *16、工作区内部尺寸：≥1200mm *17、功耗：运行时：≤275W；节能模式：≤40W 18、电气要求：230V，50/60Hz 19、配置： 1、 主机柜体 1台 2、 可调高度支架 1台 3、 紫外灯管 1支 4、 搁手架 1对 |